三应急〔2021〕14号

三门峡市应急管理局

关于做好地震烈度速报与预警项目

基建整改和下步工作的通知

各县（市、区）应急管理局，城乡一体化示范区：

三门峡地震烈度速报与预警项目实施以来，市、县地震工作管理部门坚持以人民为中心，克服困难，积极工作，全面完成了台站勘选、站房施工和阶段验收等工作，取得了明显成效。但在阶段验收过程中仍存在一些台站设备观测墩不合格、进度迟缓等突出问题，影响了全省工作进度。现结合省地震局近期工作要求，就做好基建整改和下步工作通知如下：

一、项目概况

2013年2月，习近平总书记专门就地震预警工作做出重要批

示，坚持以人为本，有备无患，进一步推动预警体系建设，加强预报研究，科学发布预警。

2018年6月，国家发展改革委正式批复实施国家地震烈度速报与预警工程项目（简称“预警项目”），投资概算18.7亿元，建设周期5年，由各省按计划推进实施。河南省预警项目建设内容包括51个基准站，150个基本站，300个一般站，其中，三门峡主要建设35个站点（一般站21个，改造基准站3个，新建基本站9个，改造基本站2个）、1个市级信息服务平台、14个示范学校预警终端（三门峡项目情况见附件1）。预警项目建成后，可有效实现我国地震烈度速报全覆盖，达到秒级预警能力，为震后政府应急救援、抢险救灾、公众避险等提供高效快速的公共产出服务，不断提升各级政府应急保障能力和水平。

河南省预警项目从2018年开始部署实施，总体工期安排为：2018-2019年完成台址确认、征租地手续办理及基建工程建设任务；2020年完成网络安全建设、部分软件测试和联调环境搭建；2022年全面形成预警产出能力。

二、三门峡项目进展情况

根据全省项目进度安排，我市预警项目于2018年6月开始启动实施。2019年，完成所有站点的图上作业、场地勘选、报告编写、场地使用协议签订及9个新建基本站基建工程基建施工和验收工作。2020年，配合省地震局完成全市14个学校预警终端仪器设备安装工作。

但在推进工作中仍存在一些问题和不足：一是对预警工程建设重要性和紧迫性认识不到位，个别单位推诿扯皮、上挂责任等问题比较突出。二是技术把控不严，多数站点设备观测墩不按技术要求施工，后期维护保养走过程，导致部分技术指标不达标（见附件2），形成卡脖子工程。三是工作推进力度有差距，部分单位工作主动性不足，工作进度严重滞后，影响全省工作开展。有个别单位管理权限变更，工作不交接，管理出现空档。

三、基建整改和下步工作

根据全省项目进度安排，2021年工作重点，主要是仪器设备安装调试及试运行，目前已全面展开。为进一步加快我市工作进度，切实解决好卡脖子问题，要重点做好以下工作：

（一）高度重视观测墩整改工作

1、明确整改时间表。从现在开始，到今年3月25日前，完成观测墩拆除重建；4月25日前，完成观测墩日常养护工作； 4月下旬组织技术验收。各县（市、区 ）要高度重视，抓紧与施工单位做好协调沟通，督促其尽快实施整改。

2、做好技术指导和质量监督。要安排专人做好现场技术指导，严格监督施工程序，确保按照采购合同技术规范和相关技术细节要求施工、养护（见附件3、附件4），保证工程质量安全。

3、整改全过程留痕。要求施工单位对施工过程中的每个环节都要进行拍照，包括观测墩拆除过程（拆除前、拆除过程、拆除后及接地设施安放位置）、钢筋（规格、长度、斜插角度及插入过程、露出地面长度）、水泥（商标或标号）、河砂（原料、淘洗过程）、混凝土搅拌过程、观测墩浇注及振动过程、隔震槽宽度、观测墩养护过程等。

（二）积极推进设备安装工作。按照附件1中项目列表内容，进一步做好与各站点所在单位的对接和沟通，为设备安装创造良好条件。下一步将根据省地震局安排，全面做好所有站点、学校预警终端的设备安装调试及试运行工作。

（三）依法监督管理预警工作。《河南省地震预警管理办法》已经河南省政府发布，于2021年1月1日实施。各单位要认真学习贯彻，将其纳入今年防震减灾宣传的重要内容，通过系列板画、组织有关单位座谈等形式开展法规宣传活动。依法做好预警工程监督管理，常规化开展重要部门预警终端设备的推广、运维管理和监督检查，为预警科学安全运行提供保障。

附件：1.河南省预警项目三门峡建设任务表;

2.三门峡市预警项目观测墩不达标站点名单;

3.台站（基本站）观测墩建设要求（采购合同规范）;

4.观测墩整改施工技术细节要求。

三门峡市应急管理局

2021年3月4日

附件1

河南省预警项目三门峡建设任务表

| 台站类别 | 序号 | 台站名 | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准站3个（改造3个） |  |  |  |  |
| 改造基准站3个 | 1 | 大安基准站 |  | 湖滨区高庙乡 |
|  | 2 | 卢氏基准站 |  | 卢氏县横涧乡 |
|  | 3 | 灵宝焦村基准站 |  | 灵宝市焦村镇 |
| 基本站11个（改造2个，新建9个） |  |  |  |  |
| 改造基本站2个 | 1 | 陕州温塘基本站 |  | 陕州区大营镇 |
|  | 2 | 渑池城关基本站 |  | 渑池县城关镇 |
| 新建基本站9个 | 1 | 卢氏徐家湾基本站 |  | 卢氏县徐家湾小学 |
|  | 2 | 卢氏狮子坪基本站 |  | 卢氏县狮子坪小学 |
|  | 3 | 灵宝城关基本站 |  | 灵宝市气象局院内 |
|  | 4 | 灵宝寺河基本站 |  | 灵宝市寺河乡敬老院 |
|  | 5 | 灵宝朱阳基本站 |  | 灵宝市朱阳镇敬老院 |
|  | 6 | 陕州店子基本站 |  | 陕州区店子乡 |
|  | 7 | 陕州王家后基本站 |  | 陕州区王家后小学 |
|  | 8 | 渑池段村基本站 |  | 渑池县段村乡敬老院 |
|  | 9 | 义马朝阳基本站 |  | 义马市朝阳街道办事处 |
| 一般站21个（新建21个） |  |  |  |  |
| 新建一般站21个 | 1 | 灵宝豫灵一般站 | 灵宝市豫灵镇政府 |  |
|  | 2 | 灵宝故县一般站 | 灵宝市故县镇政府 |  |
|  | 3 | 灵宝阳平一般站 | 灵宝市阳平镇政府 |  |
|  | 4 | 灵宝西阎一般站 | 灵宝市西阎乡政府 |  |
|  | 5 | 灵宝函谷关一般站 | 灵宝市函谷关镇政府 |  |
|  | 6 | 灵宝大王一般站 | 灵宝市大王镇政府 |  |
|  | 7 | 灵宝五亩一般站 | 灵宝市五亩乡政府 |  |
|  | 8 | 灵宝苏村一般站 | 灵宝市苏村乡政府 |  |
|  | 9 | 灵宝朱阳一般站 | 灵宝市朱阳镇政府 |  |
|  | 10 | 灵宝阳店一般站 | 灵宝市阳店镇政府 |  |
|  | 11 | 陕州西张村一般站 | 陕州区西张村镇政府 |  |
|  | 12 | 陕州菜园一般站 | 陕州区菜园乡政府 |  |
|  | 13 | 陕州王家后一般站 | 陕州区王家后乡政府 |  |
|  | 14 | 陕州硖石一般站 | 陕州区硖石乡政府 |  |
|  | 15 | 陕州宫前一般站 | 陕州区宫前乡政府 |  |
|  | 16 | 陕州观音堂一般站 | 陕州区观音堂镇政府 |  |
|  | 17 | 陕州店子一般站 | 陕州店子乡政府 |  |
|  | 18 | 渑池张村一般站 | 渑池县张村镇政府 |  |
|  | 19 | 渑池坡头一般站 | 渑池县坡头乡政府 |  |
|  | 20 | 渑池仁村一般站 | 渑池县仁村乡政府 |  |
|  | 21 | 渑池南村一般站 | 渑池县南村乡政府 |  |
| 示范学校预警终端14个 |  |  |  |  |
| 示范学校 预警终端 14个 | 1 | 湖滨区第三中学预警终端 | 湖滨区车站街道经一路1000号 |  |
|  | 2 | 湖滨区第一小学预警终端 | 湖滨区和平路中段 |  |
|  | 3 | 灵宝市第三小学预警终端 | 崇德路与天宝路交叉口 |  |
|  | 4 | 灵宝市第一初级中学预警终端 | 新华街东段 |  |
|  | 5 | 灵宝市第一高级中学预警终端 | 弘农路与建设路交叉口 |  |
|  | 6 | 卢氏县城关镇中学预警终端 | 东明镇桃花谷路南段 |  |
|  | 7 | 卢氏县东城学校预警终端 | 翰林路北段县财政局背后 |  |
|  | 8 | 卢氏县实验中学预警终端 | 城关镇新建路北侧2号 |  |
|  | 9 | 渑池县果园乡初级中学预警终端 | 果园乡工贸区和谐大道果园乡政府西200米 |  |
|  | 10 | 渑池县外国语小学预警终端 | 黄河路东段 |  |
|  | 11 | 陕州区陕州高中预警终端 | 陕州大道中段 |  |
|  | 12 | 陕州区陕州小学预警终端 | 温塘永昌路中段 |  |
|  | 13 | 义马市第一初级中学预警终端 | 千秋路东段 |  |
|  | 14 | 义马市第一小学预警终端 | 珠江路东段 |  |

附件2

三门峡市预警项目观测墩不达标站点名单

| 序号 | 台站名 | 不达标指标 | 工程负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓 名 | 手 机 |
| 1 | 卢氏徐家湾基本站 | 抗压强度（回弹值）低 | 李博 | 13639869276 |
| 2 | 卢氏狮子坪基本站 | 抗压强度（回弹值）低 | 李博 | 13639869276 |
| 3 | 灵宝寺河基本站 | 抗压强度（回弹值）低 | 肖永峰 | 15839876873 |
| 4 | 灵宝朱阳基本站 | 抗压强度（回弹值）低 | 肖永峰 | 15839876873 |
| 5 | 陕州王家后基本站 | 混凝土材料及配比不合格抗压强度（回弹值）低 | 李莉 | 13903984477 |
| 6 | 义马朝阳基本站 | 抗压强度（回弹值）低 | 方克涛 | 18939088556 |

附件3

台站（基本站）观测墩建设要求

按照采购合同规范，观测墩建设先除去表层回填土，然后挖坑，将8根Φ20的钢筋斜砸入土层，再现场浇制观测墩。观测墩应采用强度等级不低于C30的混凝土。观测墩四周应设置宽度不小于0.1m的隔震槽。观测墩长×宽为0.8米×0.8米，高出地面0.2米～0.3米。浇制观测墩时应一次性浇筑混凝土，振捣密实后抹平，表面不应有裂缝、蜂窝和麻面，墩面应平整。混凝土其它原材料的质量和混凝土配合比设计应符合JGJ 52－1992、JGJ 53－1992和JGJ

55－2000的规定。下图为土层基本站观测墩设计图。

附件4

观测墩整改施工技术细节要求

1.破除原观测墩。原观测墩要清理干净，挖到原土层面。

2.为确保工程质量，建议将观测墩要求的混凝土强度由C30提高到C35。

3.混凝土所做用的砂子要采用河砂，并进行淘洗，减少泥土含量。

4.水泥标号建议：普通硅酸盐水泥P·O 42.5以上。

5.配合比为： 0.44:1:1.225:2.485（参考）

水：205kg ；水泥：466kg ；砂：571kg ；石子：1158kg。

6.钢筋规格及施工要求严格按照设计图。

7.混凝土按规范要求进行充分搅拌。

8.观测墩浇注过程要进行充分振动，防止不密实影响观测墩强度。

9.观测墩四周应设置宽度不小于0.1m的隔震槽，隔震槽由粗砂填充。

10.养护：观测墩制作完成后，为防冻防干，应在观测墩上覆盖两层打湿的草垫，安排专人前3天应每天进行养护，后期每周养护一次，根据规范要求养护期为28天。

11.合格观测墩外观标准：一次成型、表面光滑、平整密实、无蜂窝麻面。若观测墩外观存在不光滑、蜂窝麻面、大于0.4㎜裂缝、层间色差明显、贴磁砖、多次处理、二次抹面等问题均视为不合格。

12.清理观测室室内外环境，对施工过程的所有建筑垃圾进行清除，保证地面、墙壁、门窗及室内设施干净整洁。

三门峡市应急管理局办公室 2021年3月4日印发